# 第一章   项目招标公告

招标编号：DGYT-2020-0669

一、招标条件

本招标项目 2020年测试公司储存式电子压力计和井口压力计招标采购 已完成审批，以 DGYT-2020-0669批准，招标人为  中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司  。具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

本次招标项目：存储式电子压力计2支、井口压力计2套

技术标准：详见附件技术规格书及其他技术要求。

交货地点：大港油田测试公司。

交货期：合同签订后90日内。

项目属性：

物资分类编码: 37030138存储式电子压力计

物资分类编码：37030137井口压力计

标段划分：本项目共分为2个标段。

招标范围：标段一：存储式电子压力计2支；

标段二：井口压力计2套。

最高限价：标段一：储存式电子压力计最高限价8.2万元/支；

标段二：井口压力计最高限价13.9万元/套；

最高限价含13%增值税、运费、装卸费等的落地价。

产品质保期/保修期：到货验收合格之日起计算，产品质保期12个月；

服务要求/质量要求：仪器正常使用过程中出现故障时，投标人应在接到通知后48小时内到达现场，并于5个工作日内排除故障。当系统软件升级时，投标人负责对所购系统进行免费升级。合同生效后，投标人负责对需方技术人员提供免费技术指导和培训。每年不少于一次派技术人员到需方进行技术回访，及时解决仪器运行中出现的问题,以上均为无偿免费服务。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）本次招标不接受分支机构投标。

（3）资质条件： 投标人为中华人民共和国境内注册的独立法人，代理商需提供生产制造商针对本项目的唯一授权 ；

（4）业绩要求： 提供本项目所包含物资的销售合同或发票，代理商可提供其授权制造商的销售合同或发票 ；

（5）信誉要求：

投标人近三年（2017年至今）的服务中未出现严重违约或产品关键部分未出现重大的技术及质量问题，无涉及商业贿赂、重大诉讼、行政处罚等相关违规、违纪和违法行为。

投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的不得参加此次投标（需在投标文件中附查询截图）。资质查询网站：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

（6）准入要求：投标人为代理商的应取得大港油田公司物资类准入资格，准入范围应包含37030138存储式电子压力计、  37030137井口压力计 ；制造商不具备大港油田公司准入资格的中标候选人7个工作日内凭中标结果公示，向建设单位申请办理大港油田公司准入资格（费用自理），取得准入资格后发放中标通知书。

（7）其他要求：未被中国石油天然气集团有限公司暂停或取消投标资格，没有处于被责令停业，财产被接管，冻结或破产状态。

四、招标文件的获取

4.1请潜在投标人于2020年 8月 11日至2020年 8月 17日 17时 00分前（北京时间）①登录中国石油电子招标投标交易平台http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html在线报名(具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关交易平台操作的技术问题，请在工作时间咨询本公告第九条指定的电子招标运维单位)；②按本公告第九条规定的账号电汇购买招标文件款，不接受现金业务。

4.2 招标文件每套（不分标段）售价1500 元（售后不退）（备注“DGYT-2020-0669”），如不满足开标条件需第二次报名时，请投标人务必自行登录中国石油电子招标投标交易平台报名，否则视为放弃投标，招标文件售后不退。

4.3 本次招标文件采取电汇购买后，电子招标投标交易平台下载文件的发售方式。潜在投标人须在本公告4.1规定的时间内完成在线报名和银行汇款，报名截止日前将电汇底单，收款、开票信息承诺书（Excel版和盖章版均要）和确认后的投标人特别提示发送至招标代理机构联系人电子邮箱（应与招标代理机构联系人确认），否则视为报名不成功，电汇款到达指定账号的次日，招标代理机构工作人员在电子招标平台解锁，潜在投标人自行下载招标文件。

五、投标文件的递交

此次招标为全流程电子招标平台操作，潜在投标人需要使用中国石油电子招标投标交易平台U-key才能完成投标工作。

5.1投标截止时间：2020年 9月 1日 8时 30分（北京时间）。

5.2本次投标采取电子招标平台电子版投标文件递交

5.2.1提交时间和方式：潜在投标人应在不迟于投标截止时间，将电子投标文件提交至中国石油电子招标投标交易平台（考虑投标人众多，避免受到网速影响，请于投标截至时间前24小时完成电子招标平台电子版投标文件的递交)；

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件，投标截止时间后送达的投标文件，电子平台拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前，向本公告第九条规定的账号提交 标段一：3000元；标段二：5000元 人民币的投标保证金，缴纳方式为 银行汇款且必须从投标人基本账户转出。

六、发布公告的媒体

本次招标公告同时在以下信息平台发布：

中石油招标投标网：www.cnpcbidding.com

电子交易平台（外网）：https://ebidmanage.cnpcbidding.com

电子交易平台（内网）：https://ebidmanage.cnpcbidding.cnpc

国家指定发布媒介             \               。

本公告如有修改和补充也在以上网站同时公布。

七、开标

开标时间： 2020 年 9 月 1 日 8 时 30 分（北京时间）；

开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台。

八、投标费用

中标人须交纳招标代理费，费率参考发改价格[2014]1573号文件，具体要求见招标文件。

九、联系方式

招标人：中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司

技术联系人：程子阳  022-25925560

招标代理机构：天津大港油田工程咨询有限公司（大港油田招标中心）

地  址：天津滨海新区大港油田创业三路      邮编：     300280

联系人：      张育玮                   邮箱：  zhangywei@petrochina.com.cn

电  话：   022-25911750                手机：   13821411599

账户名称：天津大港油田工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行天津油田支行

账    号：12001765001052508570

异议受理部门：大港油田招标中心        联系电话：022-25913109

投诉受理部门：大港油田公司企管法规处  联系电话：022-25925313

意见与建议：大港油田招标中心          联系电话：022-25977051

电子招标运维单位：中油物采信息技术有限公司

电子投标技术咨询电话：4008800114语音导航“电子招标”

天津大港油田工程咨询有限公司

2020 年 8 月 11 日

## 附件：技术规格书

## 标段一：存储式电子压力计技术要求

*1、单支仪器组成：

150℃ 1.25”（Φ32mm）存储式电子压力计                      1 支

多路控制器                                                  1套

无线通讯存储模块                                            1 套

数据处理、标定、操作软件                                    1 套

专用工具扳手                                                2个

专用丝扣油                                                  2盒

*2、技术指标及要求：

*  传感器： 蓝宝石

*  外径：1.25”（Φ32 mm）

*  仪器工作温度： 150℃

*  仪器工作压力： 10000PSI

*  仪器长度：     ≤ 0.33m

*  外壳材质：     Inconel 718

*  电池筒不可拆卸，整体焊接结构，无需O圈密封

多路控制器指标：

* 具备USB和蓝牙连接功能，可通过线缆连接计算机进行数据处理

无线通讯存储模块指标：

* 蓝牙连接方式，进行测试现场压力计编程和数据接收，内置不小于16G存储，同时该模块内置相应标定等功能软件及证书

*  压力精度：    ≥ 0.024 % F.S.

*  压力分辨率：  ≤ 0.0003 % F.S.

*  零点漂移：    ＜ 3 PSI/年

*  温度精度：    不小于±0.3 ℃

*  温度分辨率：  ≤ 0.01 ℃

*  采样速率：    1s ～1h

*  电源：       3.67V锂电池

*  电池容量：  13Ah

*  平均电池寿命： ＞ 3年（30S/点）

*  存储容量：    16M组

*  无故障工作时间 MTTF：不小于1000小时

*  机械要求:井下仪器上下接头机械连接标准： 3/4- 16 TPI

*3、随机资料要求：

（1） 出厂检验合格证明1份

（2） 操作手册、维修手册、标定手册1份

（3）配件报价表1份

（4）机械和电路图集电子和纸介质文档各1份。

## 标段二：井口压力计技术要求

*1、单套仪器组成：

*15000PSI 地面存储式电子压力计                       1套

*便携箱子                                            1套

*专用锂电池                                          1 组

*压力计接口箱                                        1套

*标定操作软件                                        1套

*专用工具扳手                                        2 个

*O型圈                                               20个

*2、技术指标及要求：

*  传感器：      蓝宝石

*  外径：整体＜140*190*130 mm

*  仪器工作温度： －20°C至80°C

*  仪器工作压力： ≥ 15000PSI

*  仪器承压材质：Inconel 718

*  使用环境：油气水井，并具备防硫化氢（H2S分压小于2MPa）能力

*  压力精度：    ≥ 0.024% F.S.

*  压力分辨率：  ≤ 0.0003% F.S.

*  零点漂移：    ＜ 3 PSI/年

*  温度精度：    不小于±0.4℃

*  温度分辨率：  ≤ 0.001℃

*  存储容量：    1,200,000组

*  采样速率：    1s ～1h

*  电源：       3.67V锂电池

*  电池容量：   ≥ 12.4Ah

*  平均电池寿命： ≥ 3年

*  无故障工作时间 MTTF：不小于1000小时

*  机械要求:仪器接头机械连接标准：9/16-18 AUTOCLAVE 扣型

*  安全标准：提供CSA防爆证书

*3、随机资料要求：

*（1）出厂检验合格证明1份

*（2）操作手册、维修手册1份

*（3）配件报价表1份

*（4）操作、维护手册、数据标定电子和纸介质文档各1份。